## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Анализатор газортутный переносной модернизированный АГП-01М

Является модернизированным вариантом наиболее известного и широко применяемого ртутного анализатора АГП-01.

Выпускается с 1998 года, в эксплуатации находятся сотни приборов.

В настоящее время производство АГП-01М завершается, с 2003 г. он будет заменен на АГП-02.

За счёт облегчённого аккумулятора АГП-01М имеет незначительный вес и габариты. Встроенный блок "индикация-поиск" позволяет производить измерения в непрерывном режиме в расширенном диапазоне (предназначен для поиска источников поступления ртути в воздух и быстрой локализации очага загрязнения). Наличие специального щупа-зонда позволяет проводить измерения в труднодоступных местах. Встроенный фильтр-ртутепоглотитель обеспечивает оперативный контроль собственного фона прибора при работе в сильно загрязнённых зонах.

Полностью обеспечен утвержденными методиками измерений (применимы все методики для АГП-01), обеспечивает определение содержания паров ртути на уровне ПДК атмосферного воздуха (0,0003 мг/м3) и ниже.

Недостатком прибора является только невысокая помехозащищенность (на результаты измерений влияет влажность воздуха и присутствие целого ряда органических и неорганических соединений).

Со специальным почвенным зондом анализатор позволяет производить измерение содержания паров ртути в почвенном воздухе. Данный метод применяется при экологических исследованиях (картирование загрязненных ртутью участков почв и грунтов), геохимических методах поисков месторождений полезных ископаемых (ртути, золота, полиметаллических месторождений).

Комплектуется облегченным (вес 2.5 кг) аккумуляторным блоком питания с автоматизированным зарядным устройством и/или сетевым блоком питания.

Технические характеристики

Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 	в обычном режиме 	0,00005 - 0,1

в режиме индикация - поиск 	0,001 - 2,0

Время измерения, мин 	1 или непрерывный режим

Габариты, мм 	400 х 120 х 240

Вес (с аккумуляторами), кг 	10,5

Рекомендации по применению

Прибор рекомендуется для центров госсанэпиднадзора (отделы промышленной гигиены, коммунальной гигиены, гигиены детей и подростков), аварийных служб штабов ГО и ЧС и специализированных предприятий.

Метрологическое обеспечение

АГП-01М включен в государственный реестр средств измерений РФ. Рекомендации по проведению поверки входят в комплект поставки прибора. Поверка производится ежегодно территориальными органами Госстандарта.

Для поверки необходимо следующее оборудование:

Устройство возгонки УВ-1 или УВН-1А с комплектом стандартных образцов массовой доли ртути СОРТ или генератор паров ртути ГПР-1, ГПР-2. При использовании стандартных образцов требуются также аналитические весы не ниже 2 класса точности

U-образный манометр для проверки герметичности газовоздушного тракта

Счетчик газа барабанный типа РБ или другой счетчик газа с аналогичными характеристиками для проверки и настройки расхода воздуха

Фильтры-ртутепоглотители (для подачи на вход прибора воздуха, не содержащего ртути)

Работы по регулировке и поверке газортутных анализаторов выполняются в вытяжном шкафу.

Методическое обеспечение

Методические указания по определению содержания паров ртути в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных пунктов методом атомно-абсорбционной спектрометрии. МУК. 4.1.005-94

Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений для быстрого обнаружения зон, зараженных ртутью. МВИ 1.172-93

Предлагаем полный сборник нормативных и методических документов в области работ со ртутью.

Основной комплект поставки

Анализатор АГП-01М (базовый блок)

Щуп-зонд

Комплект ЗИП

Паспорт

Инструкция по эксплуатации

Методика поверки

Сумка

Дополнительный комплект поставки

Блок питания сетевой - блок питания аккумуляторный с зарядным устройством)

Зонд для отбора проб почвенного воздуха

Устройство возгонки УВ-1 (только б/у)

Устройство возгонки и накопления УВН-1А

Комплект стандартных образцов СОРТ

Генератор паров ртути ГПР-2

Фильтры-ртутепоглотители

Методики выполнения измерений (сборник, ксерокопии или оригиналы с печатью разработчика)