## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Атомно-абсорбционный спектрометр «Квант-Z.ЭТА»

Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА» включён в Государственные реестры средств измерений России (№ 14981-01, Сертификат RU.C.31.010.А № 10747), Украины, Белоруссии и Казахстана.

Высокопроизводительный элементный анализ на наноконцентрационном уровне!

Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА» предназначен для количественного определения элементов в жидких пробах различного происхождения и состава на уровне нг/л (ppt.)

Электротермическая атомизация.
Образец дозируется в графитовую кювету (трубку), нагреваемую электрическим током. При нагреве кювета изолируется от кислорода воздуха инертным газом (аргоном). Для каждого элемента подбирается оптимальная температурная программа нагрева. В процессе нагрева кюветы последовательно происходят стадии сушки (испарения пробы), её озоления (пиролиза) и атомизации. 

Преимущества метода:
Очень высокая чувствительность за счёт полного использования пробы и увеличения времени пребывания частиц в аналитической зоне; 
Малый расход пробы;
Возможность обеспечения оптимальных условий для атомизации определяемого элемента путём подбора температурной программы.

Области применения спектрометра «КВАНТ-Z.ЭТА»:
- экология,
- санитарно-гигиенические исследования,
- пищевая промышленность,
- металлургия,
- научные исследования и др.

Отличительные характеристики спектрометра «КВАНТ-Z.ЭТА»:
Атомизация пробы в быстро нагреваемой графитовой печи (электротермическая атомизация, ЭТА)
Зеемановская коррекция фона
Определение 50 химических элементов, Возможность определения ртути на уровне 5 нг/л
Пределы обнаружения элементов – 0,1…10 нг/л

Технические характеристики спектрометра «Квант-Z.ЭТА»

Спектрометр
Коррекция спектральных помех, основанная на использовании обратного эффекта Зеемана, с двухлучевым двухканальным алгоритмом атомно-абсорбционных измерений
Источники излучения – спектральные лампы с полым катодом
Питание ламп - импульсное синхронизированное с магнитным полем, налагаемым на графитовую трубчатую печь атомизатора.

| Характеристика | «Квант-Z.ЭТА» |
| --- | --- |
| Спектральный диапазон, нм | 190–800 |
| Спектральное разрешение, нм | 0,5 |
| Диапазон оптической плотности, Б | 0–3 |
| Производительность, сек | 20 |
| Основная относительная погрешность при измерении оптической плотности (в диапозоне оптической плотности от 0,1 до 0,75 Б), % 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 1060*405*415 |
| Масса, кг, не более | 90 |

Атомизатор 
Графитовая кювета с пиролитическим покрытием

| Характеристика | «Квант-Z.ЭТА» |
| --- | --- |
| Скорость нагрева кюветы, °С/сек | 10 000 |
| Защитный газ | аргон |
| Расход аргона, л/мин, не более | 0,5 |
| Расход образца, мкл на одно измерение, | 5 ÷ 25 |

Быстрый нагрев графитовой кюветы обеспечивает разделение во времени процессов атомизации и удаления атомного пара из аналитического объема. В результате амплитуда сигнала зависит только от количества элемента в пробе, но не зависит от компонентов матрицы и параметров переноса. Программа нагрева печи длится 20-30 с (испарение - 10 с, пиролиз - 5-10 с, атомизация - 1 с, очистка - 2 с), что близко к производительности пламённой атомно-абсорбционной спектрометрии. 
Спектрометр оснащен локальной системой охлаждения.

Варианты исполнения
Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА-1» - одноламповый, с автоматическим монохроматором, замена и юстировка ЛПК производится вручную.

Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА-Т» - с автоматическим монохроматором и автоматически юстируемой шестиламповой турелью.

Управление спектрометром «КВАНТ-Z.ЭТА»
Программное обеспечение работает в ОС «Windows 2000»
Осуществляет автоматическую установку оптимальных параметров спектрометра и диагностику его текущего состояния
Управляет турелью и всеми приставками
Поддерживает расчет концентраций по методу градуировочного графика
Перечитывает концентрации от образца к исходной пробе с учетом пробоподготовки
Ведет рабочие журналы, хранит результаты, создает отчеты и протоколы